压缩耐寒系数仪设备采购

询价文件

各供应商：

经有关部门批准，进行下列采购。

项目名称：城轨车辆制动系统用橡胶制品的研制

设备名称：压缩耐寒系数仪

项目编号：XJ JH 2014-18

购置清单及技术要求：技术要求见附表

付款方式：签订合同后，支付合同价款30％的预付款，发货前支付全部货款的60%，设备安装、试运行完成并验收合格后30日内，支付全部货款的10%。

供货商资格：凡注册资金100万元以上,具备相关资质且能够在2014 年9月26日 上 午 9 时之前向我部提交符合下述要求的报价文件（一份正本、二份副本）的企业均有资格成为最终的供货商。

报价材料：

报价单：报价单应明示报价产品的品牌、型号、数量、单价、总价、交货时间、详列具体配置（软件应详列可实现功能及对运行环境的要求）。此外，报价单还应说明报价有效期。国产设备报到场价，进口设备以外币报CIF或CIP价加进口环节税和国内运输、保险等费用。

产品授权：报价单位为非生产厂家的，须在报价文件中附有原厂授权，以保证报价设备的品质及售后服务。

售后服务承诺书：承诺书应明示设备的安装调试、人员培训安排，售后服务单位，售后服务内容，免费服务的内容及免费期的起讫时间，免费期后的费用收取方法等。售后服务单位不是报价单位时，销售和售后服务单位应在承诺书上盖章确认。

报价单位资质文件：营业执照、税务登记证副本复印件（加盖公章）。及近3年销售业绩、质量、环境认证等其他报价单位认为必要的文件。

技术规格响应表：对照附件的技术要求逐项应答

上述所有材料请装订、密封、签字盖章并于9月26日 上 午  9  点前送至    铁科院金化所223室     。

供货单位的确定：收到供货商的报价文件后，我院将组织相关专家对各报价单位的报价材料进行技术和商务评审（如有需要将安排技术澄清或现场考察），经评审最优的报价单位将成为最终的供货商。请有意成为本次采购供应商的单位按下述方式索取详细资料。

地址：北京市海淀区大柳树路2号   邮编100081

报价材料请送：铁科院 金化所223 室

联系人：韩瑞莲

电话：010-51874031

email：986820021@qq.com

中国铁道科学研究院                             2014年9月19日

附件1：

供 方 调 查 表

| 1 | 企业名称： |
| --- | --- |
| 2 | 负责人： 联系人： |
| 3 | 地址： 邮编： |
| 4 | 电话： 传真： |
| 5 | 企业成立时间： |
| 6 | 主要产品 |
| 7 | 职工总数： 其中技术人员： 工人： |
| 8 | 年产量/年产值（万元）： |
| 9 | 生产能力： |
| 10 | 生产特点：成批生产 □ 流水线大量生产 □ 单台生产 □ |
| 11 | 主要生产设备：齐全、良好 □ 基本齐全、尚可 □ 不齐全 □ |
| 12 | 使用或依据的质量标准： a、国际标准名称/编号 b、国家标准名称/编号 c、行业标准名称/编号 d、企业标准名称/编号 |
| 13 | 工艺文件： 齐备 □ 有一部分 □ 没有 □ |
| 14 | 检测机构及检测设备： 有检测机构及检测人员，检测设备良好 只有兼职检验人员，检测设备一般 无检验人员，检测设备短缺，需外协 |
| 15 | 检测设备校准情况： 有计量室 □ 全部委托外部计量机构 □ |
| 16 | 主要客户： |
| 17 | 职工培训情况：经常、正规地进行 □ 不经常开展培训 □ |
| 18 | 是否经过产品或体系认证：是 □ （指出具体内容） 否 □ |

企业负责人：                                     企业公章：

年   月   日

附件2

采购设备的技术要求

- 压缩耐寒系数仪

1结构要求

1.1符合标准HG/T3866；

1.2制冷系统：机械制冷；

1.3形变测量系统：LVDT或数显百分表；

1.4样品槽：可添加酒精冷媒，具有保温装置；

1.5控制系统：液晶显示，可进行时间等参数设定。

2配置参数

2.1试样施加负荷：1.960±0.098N（200±10g）；

2.2温度范围：室温-70℃；

2.3温度精度：±0.3℃；

2.4温度均匀度：±1℃；

2.5形变量程：0.01-10mm；

2.6形变精度：满足0.01mm。

3技术服务

3.1 技术资料：提供完整的操作使用手册（中英文）, 系统电路图，接线图以及有关资料2份。

3.2 维修服务：在接到用户维修请求之后可在24小时内做出快速响应, 并在48小时内到达现场。

3.3质保期后提供相同的（有偿优惠）维修服务。

4供货周期

供货周期：签订合同后90天内。