噪声振动测试系统设备采购

询价文件

各供应商：

经有关部门批准，进行下列采购。

项目名称：约束阻尼式低噪声车轮的研究

设备名称：噪声振动测试系统

项目编号：XJ JH 2015-06

购置清单及技术要求：技术要求见附表

付款方式：签订合同后，支付合同价款30％的预付款，发货前支付全部货款的60%，设备安装、试运行完成并验收合格后30日内，支付全部货款的10%。

供货商资格：凡注册资金100万元以上,具备相关资质且能够在2015 年4月24日 上 午 9 时之前向我部提交符合下述要求的报价文件（一份正本、二份副本）的企业均有资格成为最终的供货商。

报价材料：

报价单：报价单应明示报价产品的品牌、型号、数量、单价、总价、交货时间、详列具体配置（软件应详列可实现功能及对运行环境的要求）。此外，报价单还应说明报价有效期。国产设备报到场价，进口设备以外币报CIF或CIP价加进口环节税和国内运输、保险等费用。

产品授权：报价单位为非生产厂家的，须在报价文件中附有原厂授权，以保证报价设备的品质及售后服务。

售后服务承诺书：承诺书应明示设备的安装调试、人员培训安排，售后服务单位，售后服务内容，免费服务的内容及免费期的起讫时间，免费期后的费用收取方法等。售后服务单位不是报价单位时，销售和售后服务单位应在承诺书上盖章确认。

报价单位资质文件：营业执照、税务登记证副本复印件（加盖公章）。及近3年销售业绩、质量、环境认证等其他报价单位认为必要的文件。

技术规格响应表：对照附件的技术要求逐项应答

上述所有材料请装订、密封、签字盖章并于4月24日 上 午  9  点前送至    铁科院金化所223室     。

供货单位的确定：收到供货商的报价文件后，我院将组织相关专家对各报价单位的报价材料进行技术和商务评审（如有需要将安排技术澄清或现场考察），经评审最优的报价单位将成为最终的供货商。请有意成为本次采购供应商的单位按下述方式索取详细资料。

地址：北京市海淀区大柳树路2号   邮编100081

报价材料请送：铁科院 金化所223 室

联系人：徐超

电话：010-51874031

email：saraxu1006@126.com

中国铁道科学研究院                             2015年4月9日

附件1：

供 方 调 查 表

| 1 | 企业名称： |
| --- | --- |
| 2 | 负责人： 联系人： |
| 3 | 地址： 邮编： |
| 4 | 电话： 传真： |
| 5 | 企业成立时间： |
| 6 | 主要产品 |
| 7 | 职工总数： 其中技术人员： 工人： |
| 8 | 年产量/年产值（万元）： |
| 9 | 生产能力： |
| 10 | 生产特点：成批生产 □ 流水线大量生产 □ 单台生产 □ |
| 11 | 主要生产设备：齐全、良好 □ 基本齐全、尚可 □ 不齐全 □ |
| 12 | 使用或依据的质量标准： a、国际标准名称/编号 b、国家标准名称/编号 c、行业标准名称/编号 d、企业标准名称/编号 |
| 13 | 工艺文件： 齐备 □ 有一部分 □ 没有 □ |
| 14 | 检测机构及检测设备： 有检测机构及检测人员，检测设备良好 只有兼职检验人员，检测设备一般 无检验人员，检测设备短缺，需外协 |
| 15 | 检测设备校准情况： 有计量室 □ 全部委托外部计量机构 □ |
| 16 | 主要客户： |
| 17 | 职工培训情况：经常、正规地进行 □ 不经常开展培训 □ |
| 18 | 是否经过产品或体系认证：是 □ （指出具体内容） 否 □ |

企业负责人：                                     企业公章：

年   月   日

附件2

采购设备的技术要求

1振动噪声测试系统主要规格参数和技术要求

1.1 数据采集仪

1.1.1 输入通道：16通道

1.1.2采样速度：204.8KHz/每通道，动态范围：114dB

采样精度：24位Sigma-delta ADC、每通道独立 AD，并行无时差

1.1.3 输入方式：电压 AC、DC，ICP 输入模式程控可选，1、10、100 倍控放大，程控滤波，内嵌 ARM 系统，独立信号模块，避免计算机的电磁噪声干扰，提高测试精度，支持智能传感器输入。

1.1.4抗混滤波：200dB/倍频程。

1.2 激励部分

1.2.1 力锤

量程：5KN，灵敏度：4mV/N，带有必要连接配件。

1.2.2 功率放大器

输出功率：20W。

1.2.3 非接触激振器

最大输出力：10N 。

1.2.4 接触式激振器：2个，输出力分别不小于100N和1000N。

1.2.4 信号发生器

最高输出频率为 20 MHz，100 MSa/s 采样率，14 bits 垂直分辨率，4 kpts 存储深度；包含正弦波、方波、锯齿波、脉冲波、白噪声、直流、指数上升、指数下降、Sinc 波、心率波等标准波形；用户自行定义的任意波形，可以使用软件在微机上绘制波形控制信号源。

1.3 传感器

1.3.1 ICP加速度传感器

量程：50g，灵敏度：100 mV/g，频率范围0.2Hz到8kHz，数量15套,配磁座。

1.3.2 ICP声压传感器

频率响应20Hz-20kHz，灵敏度50mV/Pa(±1.5dB)，数量3套。

1.3.3 电涡流传感器

量程：2mm，非线性误差：≤±1%。

1.3.4 超小加速度计：质量不超过0.5g，用于5kHz~10kHz测试条件。

1.4 软件

1.4.1 平台软件

须为开放性平台，要求模态试验激励信号发生和模态分析数据采集软件具有良好的兼容性。

1.4.2 模态测试分析软件

锤击法模态试验、几何建模、ODS分析、激振器 EMA 和环境激励 OMA（RDT），三种定阶方式，六种频域拟合，随机减量法RDT 提取自由衰减响应，ERA 特征系统实现算法，结构生成，三维振型动画，可自动生成报告。

具有SDOF和MDOF中各种成熟的模态分析方法：有限差分和积分方法，最小二乘复指数（LSCE）、多参考点时域法（PTD），多参考点最小二乘频域法（LSFD），具有各种模态指示方法：MMIF方法，功率谱指示函数方法（MPPSM），Summation of Power MIF方法，识别系统稳态图和模态参数。

PolyLSCF模态分析软件，最小二乘复频域法/相当于 PolyMax/适合 EMA 和 OMA。含MIMO 模态分析软件，多输入多输出模态测试分析。

1.4.3 阻尼测试软件

四种方法阻尼分析，半功率带宽法/时域法，INV 阻尼计，包络线拟合法/在线共振曲线测量，阻尼特性计算。

2技术服务

2.1 技术资料

提供完整的操作使用手册（中英文）, 系统电路图，接线图以及有关资料2份。

2.2 安装培训

设备运抵用户使用现场后，投标方应在两周内派技术人员到用户现场对设备作安装、调试和最终验收，最终验收合格后双方签署验收报告。系统安装、调试、最终验收合格后，投标方对用户进行不少于3天的现场操作和维护培训；培训应能使买方技术人员较熟练掌握编程、操作、维护保养和保证设备正常运行，并能排除设备的一般故障。投标方在接到用户故障信息后24小时内响应，72小时内到用户现场排除故障。

2.3 质保期后提供相同的（有偿优惠）维修服务。

3供货周期

供货周期：签订合同后60天内。