便携式精密声级计及振动电平计设备购置

询价文件

各设备供应商：

经研究决定，中国铁道科学研究院节能环保劳卫研究所对便携式精密声级计及振动电平计设备进行公开询价，现邀请具有此项供货能力的单位前来报价，具体内容如下：

设备名称：便携式精密声级计及振动电平计设备

采购方式：公开询价

计划采购设备名称及数量见下表。

| 序号 | 货物名称 | 型号规格、主要技术参数及标准配置 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精密声级计 | 见附件 | 2 |  |
| 2 | 1/1和1/3倍频程噪声实时分析卡 | 见附件 | 2 |  |
| 3 | 振动电平计 | 见附件 | 3 |  |
| 4 | 1/1和1/3倍频程振动实时分析卡 | 见附件 | 5 |  |
| 5 | 10米7针麦克风延长电缆 | 见附件 | 3 |  |
| 6 | 30米7针麦克风延长电缆，附带卷轴 | 见附件 | 3 |  |

付款方式：设备验收合格后十日内，支付全部货款的95%。验收合格之日起壹年后的十日内，付清余款。

交货期：合同签订后8周内。

供货商资格：具备独立承担民事责任与履行合同能力，且能够在2015年6月12日上午10时之前向我院提交符合下述要求的报价材料（一份正本二份副本）的企业均有资格成为最终的供货商。

报价材料：

★1.报价单：报价单应明示报价产品的品牌、型号、数量、单价、总价、交货时间、详列具体配置（软件应详列可实现功能及对运行环境的要求）。此外，报价单还应说明报价有效期。

★2.产品授权证书：报价单位为非生产厂家的，须在报价文件中附有原厂授权书，以保证报价设备的品质及售后服务。

★3.售后服务要求：

供应商在现场安装调试及验收期间对买方有关人员进行设备的工作原理、使用方法、日常维护等方面的免费技术培训，时间3天，在买方所在地进行。

买方在使用过程如出现故障，供应商保证在24小时内给予响应。如果通过电话或Email等远程协助方式无法解答，供应商工程师保证在48小时内现场响应，在10个工作日内排除问题并交付使用。

供应商提供设备验收合格后12个月国内保修，凡在保修期内出现的质量问题由供应商全部负责。标准保修期结束后，供应商只收取设备维修的成本费。

★4.报价单位注册资本人民币200万元以上,并提供营业执照、税务登记证副本、组织机构代码证复印件（加盖公章）。

★5.技术和商务条件响应表

6.其它报价单位认为必要的材料

上述所有材料请密封盖章并于6月12日上午10点前送至我单位。本次采购不安排答疑时间。

供货单位的确定：收到供货商的报价文件后，我单位将组织对符合技术和商务要求的报价文件进行评审以确定供货单位。本询价文件中标注★的条款表示必须满足要求，否则将不能成为合格供应商

询价单位名称及地址：

中国铁道科学研究院节能环保劳卫研究所

北京市海淀区大柳树路2号   邮编100081

报价材料请送：中国铁道科学研究院节能环保劳卫研究所A区203室

联系人：姜立升、伍向阳

电话：01051893455，51893406

手机：13051665624，18610100300

email：jiangls@rails.cn

附件

采购设备的技术要求：

一、设备名称：便携式精密声级计及振动电平计设备

二、系统用途：用于振动噪声测试

三、技术参数：

1．精密声级计

| 测量功能 运算（主通道） |  | 选择好时间计权和频率计权后，可以同时测量下面的量值 瞬时声压级：Lp 等效连续声压级：Leq 暴露声级：LE 最大声压级：Lmax 最小声压级：Lmin 百分比声压级：LN（1%～99%，步长为1%，最大5个） |
| --- | --- | --- |
| 测量功能 运算（子通道） 附加运算 |  | 瞬时声压级：Lp 下列测量中可实现任意一项 C计权等效连续声压级：LCeq C计权峰值声压级：LCpeak Z计权峰值声压级：LZpeak 脉冲计权等效连续声压级：LAIeq*2 5秒最大声压级的功率平均值：LAtm5 |
| 运算时间 |  | 10秒，1、5、10、15、30分钟、1、8、24小时以及手动可以设置为24小时内的任意时间 |
| 测量量程 |  | A计权：25 dB～138 dB C计权：33 dB～138 dB Z计权：38 dB～138 dB C计权峰值声压级：55 dB～141 dB Z计权峰值声压级：60 dB～141 dB |
| 本底噪声 |  | A计权：≤17 dB C计权：≤25 dB Z计权：≤30 dB |
| 频率范围 |  | 20 Hz～20 kHz |
| 频率计权 |  | A、C、Z |
| 时间计权 |  | 快和慢 |
| 声压级线形范围 |  | 113dB单一量程 |
| 采样周期 |  | Lp、Leq、LE、Lmax、 Lmin 、 Lpeak: 20.8μs(采样频率48kHz) LN:100ms |
| 校准 |  | 内置电信号校准；声学校准器校准 |
| 修正功能 |  | 防风罩修正 |
|  |  | 扩散场修正 |
| 延迟时间 |  | “开始”键按下后到开始测量的时间（OFF、1秒、3秒、5秒、10秒） |
| 就近数据删除功能 |  | OFF、1秒、3秒、5秒 |
| 显示 |  | 数值显示更新周期1 s 柱状图更新周期100 ms |
| 存储 |  | 手动：通过手动操作在每个地址记录测量结果（内存:最大1000组数据；SD卡:512M） |
|  |  | 自动：自动对Lp、 Leq进行连续记录 Lp存储周期:100ms、200ms、1s；Leq存储周期:1s Leq运算周期:10秒，1、5、10、15、30分钟、1、8、24小时 |
| 数据浏览 |  | 允许存储数据浏览 |
| 输出 |  | 直流输出： 通过运算选择的频率计权输出直流信号，在满刻度柱状图显示时为2.5V,25mV/dB 交流输出： 通过运算选择的A、C、Z频率计权输出交流信号，在满刻度柱状图显示时为1V（RMS） 比较器输出： 通过集电极开路输出（最大接入电压24V、最大电流60mA、容许耗损300mW） 超过设置的等级即ON |
| USB |  | 连接计算机作为移动硬盘；可通过通信指令进行控制 |
| RS-232C通信 |  | 通过使用专用电缆进行RS-232C通信 |
| 数据连续输出 |  | Lp Leq、Lmax、Lmin、Lpeak 输出间隔100ms |
| 电源 |  | 4节5号碱性电池或充电电池 工作时间（23°C） 碱性干电池最大26小时；充电电池最大25小时 |
| 工作环境 |  | 温度－10°C～＋50°C 相对湿度10% ～ 90% （非结露） |
| 防尘抗水功能 |  | IP54（麦克风除外） |
| 尺寸 |  | 250mm(H)×76mm(W)×33 mm(D) |
| 重量 |  | 400g |

2．1/1和1/3倍频程噪声实时分析卡

进行倍频程，1/3倍频程实时分析，还可以读出已存储的分析结果，使其与正在分析的图形重叠显示，还具备NC曲线的图形显示与NC数据的计算，显示功能

3．振动电平计

| 测量功能 | Lv,Lva,最大值保持，Lveq, Lvaeq L5,L10,L50,L90,L95,Lmax,Lmin |
| --- | --- |
| 测量频率范围 | 1-80 Hz |
| 测量量程 | Lv-Z:25-120 dB Lv-X,Y:30-120 dB Lva:30-120 dB (0 dB=10 -5 m/s 2 ) |
| 量程范围 | 6 个量程可切换 , 3 轴独立 动态范围不得小于60dB，最大测量振级不得低于120dB |
| 线性范围 | 70 dB |
| 测量时间 | 根据预设时间测量， 可能设定为：10，500秒，1，5，10，15，30 分钟，1，4，8，24小时。 人工设置（最大测量时间不得低于：150小时） |
| 存储卡 | 内置不低于128M的存储卡 |
| 保存功能 | 手动保存、自动保存 |
| 电池 工作时间 | 不低于24小时 |
| 工作环境 | 温度－10°C～＋50°C 相对湿度最大90% |

4．1/1和1/3倍频程振动实时分析功能

进行倍频程，1/3倍频程实时分析，1/1倍频程带通滤波器1Hz ～63Hz（7个中心带宽） ，1/3倍频程带通滤波器1Hz ～80Hz（20个中心带宽）

测量模式：瞬时,Leq,L5,L10,L50,L90,L95,Lmax

5． 10米7针麦克风延长电缆

6． 30米7针麦克风延长电缆，附带卷轴