色牢度仪设备采购

询价文件

各供应商：

经有关部门批准，进行下列采购。

项目名称：高速列车地板布中试基地装备建设

设备名称：色牢度仪

项目编号：XJ JH 2015-09

购置清单及技术要求：技术要求见附表

付款方式：签订合同后，支付合同价款40％的预付款，发货前支付全部货款的50%，设备安装、试运行完成并验收合格后30日内，支付全部货款的10%。

供货商资格：凡注册资金100万元及以上,具备相关资质且能够在2015 年 6 月26 日 上午 9 时之前向我部提交符合下述要求的报价文件（一份正本、二份副本）的企业均有资格成为最终的供货商。

报价材料：

报价单：报价单应明示报价产品的品牌、型号、数量、单价、总价、交货时间、详列具体配置（软件应详列可实现功能及对运行环境的要求）。此外，报价单还应说明报价有效期。国产、进口设备报到场价，进口设备还需以外币报CIF或CIP价加进口环节税和国内运输、保险等费用。

产品授权：报价单位为非生产厂家的，须在报价文件中附有原厂授权，以保证报价设备的品质及售后服务。

售后服务承诺书：承诺书应明示设备的安装调试、人员培训安排，售后服务单位，售后服务内容，免费服务的内容及免费期的起讫时间，免费期后的费用收取方法等。售后服务单位不是报价单位时，销售和售后服务单位应在承诺书上盖章确认。

报价单位资质文件：营业执照、税务登记证副本复印件（加盖公章）。及近3年销售业绩、质量、环境认证等其他报价单位认为必要的文件。

技术规格响应表：对照附件的技术要求逐项应答

上述所有材料请装订、密封、签字盖章并于2015年6月26日 上 午  9  点前送至    铁科院金化所223室     。

供货单位的确定：收到供货商的报价文件后，我院将组织相关专家对各报价单位的报价材料进行技术和商务评审（如有需要将安排技术澄清或现场考察），经评审最优的报价单位将成为最终的供货商。请有意成为本次采购供应商的单位按下述方式索取详细资料。

地址：北京市海淀区大柳树路2号   邮编100081

报价材料请送：铁科院 金化所223 室

联系人：韩瑞莲

电话：010-51874031

email：986820021@qq.com

中国铁道科学研究院                             2015年06月15日

附件1：

供 方 调 查 表

| 1 | 企业名称： |
| --- | --- |
| 2 | 负责人： 联系人： |
| 3 | 地址： 邮编： |
| 4 | 电话： 传真： |
| 5 | 企业成立时间： |
| 6 | 主要产品 |
| 7 | 职工总数： 其中技术人员： 工人： |
| 8 | 年产量/年产值（万元）： |
| 9 | 生产能力： |
| 10 | 生产特点：成批生产 □ 流水线大量生产 □ 单台生产 □ |
| 11 | 主要生产设备：齐全、良好 □ 基本齐全、尚可 □ 不齐全 □ |
| 12 | 使用或依据的质量标准： a、国际标准名称/编号 b、国家标准名称/编号 c、行业标准名称/编号 d、企业标准名称/编号 |
| 13 | 工艺文件： 齐备 □ 有一部分 □ 没有 □ |
| 14 | 检测机构及检测设备： 有检测机构及检测人员，检测设备良好 只有兼职检验人员，检测设备一般 无检验人员，检测设备短缺，需外协 |
| 15 | 检测设备校准情况： 有计量室 □ 全部委托外部计量机构 □ |
| 16 | 主要客户： |
| 17 | 职工培训情况：经常、正规地进行 □ 不经常开展培训 □ |
| 18 | 是否经过产品或体系认证：是 □ （指出具体内容） 否 □ |

企业负责人：                                     企业公章：

年   月   日

附件2

- 二、技术规格

1.设备名称：色牢度仪

2.数    量：1套

3.交货日期：合同生效后3个月

4.投标币种：人民币或外币

5.报价方式：含安装、调试

6.交货地点：项目现场

7.用途：主要用于非金属材料受光影响颜色变化的测试。

8.供货范围（每套）

包括：

1 氙灯色牢度测试主机（含灯管）一台。

2 辐照度标定系统（标定仪）操作包一套。

3 黑标温度标定系统（标定仪）一套。

4 辐照度监控探头（420nm控制点）一套、 硼硅玻璃（或石英玻璃）外过滤片1件，Window-IR红外内过滤片一套，符合ISO 105 B02标准的测试要求(以上均要求主机内置)。

5 样品表面黑标温度传感器BST一套（主机内置）。

6 加湿系统（主机内置）。

7 ISO 105 B02测试的样品夹具（1/3、2/3 ISO短样品夹）一套。

8 专用纯水系统一套

满足以下标准： ISO 105 B02、GB 8427、ISO 105 B04、 GB 8430、AATCC TM16、AATCC TM 169等

2，软件要求：

实验数据可以通过数据线在线输出到外用电脑上，通过选购的编辑软件供使用者电脑安装后进行数据分析记录和留档。LCD操作界面可以对测试程序进行编辑存储，控制面板可以连续显示试验的情况和进度

3.技术要求：

*符合标准：ISO 105 B02、GB 8427、ISO 105 B04、 GB 8430、AATCC TM16、AATCC TM 169等

*光源要求：氙弧灯

*样品架装置的设计方式：旋鼓式

*低能耗高效式光源：新的标准氙灯在100%功率输出条件下≥1800瓦，寿命≥1500小时（以上常见标准条件下）

光源辐照光谱范围：300～800nm

灯管冷却方式：风冷或水冷

*旋鼓曝晒面积≥2100cm2

*样品有效曝晒面积≥1700cm2

*主机可选配不同的光辐照强度监控点：420nm辐照度监控探头或300～400nm辐照度监控探头，340nm辐照度监控探头

*辐照度控制系统应该是闭环的控制系统，可随光能变化即时予以补偿，使试验在事先设定的辐照度下进行

*辐照度输出范围：0.45～1.50w/cm²@420nm或20～70w/cm²@300～400nm（均为标准窗玻璃过滤器下)；20～42w/ cm²(窗玻璃IR过滤器下)

*配备辐照度回路校准仪可以定期对辐照度进行校准，保证系统的准确度和重现性

*设备制造商辐照度标定实验室应该具备国际认可的校准和溯源资质，如A2LA、JCSS、DKD

*能随时监控样品表面温度变化并予以补偿，保证被晒样品表面温度一致；黑标温度范围：55℃－105℃（光照循环）。黑板温度范围：50℃－100℃（光照循环）；

*设备应配备对黑标温度或黑板温度进行标定的仪器，实现温度的精确控制

*需配备IR窗玻璃红外过滤器，满足ISO 105 B02对辐照光的光谱要求，实现光照时黑标温度范围在40～90℃；

*湿度可控，范围在20%～95%之间

具有雨水喷淋模拟系统，模拟降雨过程

处理器控制，可设定、控制、显示测试数据如：空气温度、黑标温度或黑板温度（可选）、相对湿度、辐射度等数据，可预先设定和自动操作标准测试方法，也可使用操作者设置的程序。

实验数据可以通过数据线在线输出到外用电脑上，通过选购的编辑软件供使用者电脑安装后进行数据分析记录和留档。LCD操作界面可以对测试程序进行编辑存储，控制面板可以连续显示试验的情况和进度

可以兼容配备目前7种广泛使用的滤光片，满足不同标准的需求

监测所有系统的状态和运行情况，进行自我诊断式的错误检查,具备断电自动重启功能，具备提醒日常维护信息或必要时执行安全关闭程序

具备各种安全保护措施，如辐照度、温度、湿度运行值出超后的停机/提醒保护，加热器加湿器过温保护，门锁联动开关保护，气流开关感应保护，控制器过温保护，电路开机自动检查保护，漏电保护等等

*4、提供 二十家以上国内用户及其联系方式。

5、售后服务：一年保修，终身维修。提供北京安装维护工程师三人以上，包括联系方式。

*为关键项必须满足。

6、交货期：3个月

7、技术保证

*7投标报价总体要求

7.1投标方用中文提供完整、清楚的技术文及分项价格表

7.2备品备件、易损件列出明细表，项目包括：名称、规格、数量、生产国家及制造厂家、单价等内容。

7.3供货范围内用于安装、维修、调试、检验测量、生产所使用的专用工具等，应列出清单。